## Sheet2
以四十年专注于原子吸收光谱仪系统研发、制造的历史经验，华光免费为您提供原吸选用的技术支持和维护保障！
序号 | 基本信息 | 基本型 | 标准型（耐用型） |  | 智能型 |  | 领先型 |  | 高端型
|  | 系列 | 系列 |  | 系列 |  | 系列 |  | 系列
| 价格区间 | ≤10万 | 10万——30万 |  | 20万——50万 |  | 35万——70万 |  | ≥70万
| 出品方 | 国产 | 国产 | 进口 | 国产 | 进口 | 国产 | 进口 | 进口
产地
检测领域
检测品类
技术支持电话
| 24小时服务保障电话 | 400-024-3398
技术参数
1 | 工作条件
1.01 | 电源要求 | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | AC 220V/50HZ 150VA | (220±22)V，频率(50±1)Hz
1.02 | 环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ | 10~35℃ | 10~35℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ | 15℃～35℃
1.03 | 相对湿度 | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% | 20%～80% | 20%～80% | 20%～80% | 20%~80%(30℃以上时70%以下)
2 | 光学系统
2.01 | 单色器 | 消象差C－T型单色器 | 消象差C－T型单色器 | 消象差C－T型单色器 | 消象差C－T型单色器 | 消象差C-T型单色器 | 消象差C-T型单色器 | Czemy Turner单色器 | Echelle中阶梯分光系统与石英棱镜组成二维色散系统
2.02 | 光栅刻线密度 | 1800条／mm | 1800条／mm | 1800条／mm | 1800条／mm | 1800条／mm | 1800条/mm | 1800条/mm | ≥1800条/mm；1800线/mm刻线密度，双闪耀波长（250nm，490nm），1.6倒数色散系数
2.03 | 光谱带宽 | 三档手动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换 | 三档以上自动切换
2.04 | 波长范围 | 190－900nm | 180-900nm | 180-900nm | 185nm—90nm | 180－900nm | 185nm~900nm自动寻找波峰，一键光学优化功能 | 175-900nm自动寻找波峰，一键光学优化功能 | 185-900nm自动寻找波峰，一键光学优化功能
2.05 | 波长精度 | ±0.3nm | 0.20nm | ≤±0.2nm | 全波段≤±0.2nm | 全波段≤±0.2nm | 全波段≤±0.2nm | ≤±0.10nm(系统自动校正) | ≤±0.10nm(系统自动校正)
2.06 | 波长重复性 | ≤ ±0.30nm | ≤ ±0.15nm； | ≤±0.1nm | ≤ ±0.05nm | ≤ ±0.05nm | ≤ ±0.05nm | ≤ ±0.05nm | ≤ ±0.05nm
2.07 | 分辨能力 | (Mn)波谷能量小于40％ | (Mn)波谷能量小于40％ | (Mn)波谷能量小于40％ | (Mn)波谷能量小于40％ | (Mn)波谷能量小于40％ | (Mn)波谷能量小于40％ | 0.2nm～0.3nm | 0.002nm～≤0.3nm
2.08 | 基线漂移 | 0.002A/30min～0.005A/30min | 0.002A/30min～0.005A/30min | 0.002A/30min～0.005A/30min | 0.002A/30min～0.005A/30min | 0.002A/30min～0.005A/30min | ±0.002A/30min～±0.005A/30min | ±0.003A / 30min～ ±0.004A / 30min | ±0.002A/30min～±0.004A/30min
3 | 背景校正
3.01 | 背景校正功能 | 无背景校正、氘灯背景校正 | 氘灯背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正或塞曼效应背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正或塞曼效应背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正或塞曼效应背景校正 | 自吸收法背景校正和氘灯法背景校正或塞曼效应背景校正
3.02 | 光源系统
3.03 | 灯座 | 3灯座～6灯座手动切换 | 六灯～8灯位全自动切换及准直 | 六灯～8灯位全自动切换及准直 | 六灯～8灯位全自动切换及准直 | 六灯～8灯位全自动切换及准直 | 8灯位全自动切换及准直 | 8灯位全自动切换及准直 | 8灯位全自动切换及准直
3.04 | 灯电流设置 | 0 — 10mA平均电流 | 自动控制；脉冲式供电； | 自动控制；脉冲式供电 | 自动控制；脉冲式供电 | 自动控制；脉冲式供电 | 自动控制；脉冲式供电 | 自动控制；脉冲式供电 | 自动控制；脉冲式供电
3.05 | 检测器 | 光电倍增管 | 进口光电倍增管 | 进口光电倍增管 | 进口光电倍增管 | 进口光电倍增管 | 进口光电倍增管 | 阵列式多象素点固态检测器；宽范围光电倍增管 | 紫外高灵敏度的CCD线阵检测器；固态检测器；高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管
4 | 火焰分析
4.01 | 特征浓度 | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L | Cu：≤0.04mg/L
4.02 | 检出限 | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.008mg/L | Cu≤0.006mg/L | （Cu）：≤0.006ug/ml
4.03 | 精密度 | RSD≤0.6% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD（Cu）：≤0.5%；
4.04 | 燃烧器 | 100mm金属钛燃烧器或不锈钢 | 100mm金属钛燃烧器 | 100mm金属钛燃烧器 | 100mm金属钛燃烧器 | 100mm全钛燃烧器 | 100mm全钛燃烧器 | 100mm全钛燃烧器 | 100mm全钛燃烧器
4.05 | 点火方式 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动
4.06 | 雾化器 | 高效玻璃雾化器 | 高效玻璃雾化器 | 高效雾化器 | 高效玻璃雾化器 | 高效雾化器— | 高效玻璃雾化器 | 高效雾化器 | 高效雾化器
4.07 | 雾化室 | 耐腐蚀材料 | 耐腐蚀材料；高分子防爆防腐雾化室 | 高分子防爆防腐雾化室 | 高分子防爆防腐雾化室 | 高分子防爆防腐雾化室 | 耐腐蚀材料 | 耐腐蚀材料 | 防爆型耐腐蚀材料
4.08 | 原子化器位置调节 | 燃烧器高度手动调节 | 燃烧器高度自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节 | 燃烧器高度及前后位置自动调节
4.09 | 安全措施 | 乙炔防爆装置。 | 乙炔防爆装置及空气压力监测及乙炔联动关闭。 | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电； | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电； | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电； | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电； | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电； | 具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电；
5 | 石墨炉分析
5.01 | 特征量 | — | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg | Cu＜0.2 pg Cd＜0.5 pg
5.02 | 检出极限 | — | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg； | Cd≤1 pg；
5.03 | 精密度 | — | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％ | RSD：Cu＜2%，Cd＜4％
5.04 | 石墨炉升温范围 | — | 室温－3000℃， | 室温－3000℃， | 室温－3000℃， | 室温－3000℃， | 室温－3000℃， | 室温－3000℃， | 室温－3000℃，
5.05 | 升温程序 | — | 斜坡升温，阶梯升温，最大功率升温 自动控制 | 斜坡升温，阶梯升温，最大功率升温 自动控制 | 斜坡升温，阶梯升温，最大功率升温 自动控制 | 精密光学与电压反馈两种温度控制方式 | 精密光学与电压反馈两种温度控制方式 | 精密光学与电压反馈两种温度控制方式 | 精密光学与电压反馈两种温度控制方式
5.06 | 升温速率 | — | 2000℃／秒 | 2000℃／秒 | 2000℃／秒 | 3500℃/S瞬间升温 | 3500℃/S瞬间升温 | 3500℃/S瞬间升温 | 3500℃/S瞬间升温
5.07 | 原子化升温方式 | — | 采用光控最大功率方式 | 采用光控最大功率方式 | 采用光控最大功率方式 | 20段线性与非线性程序升温，灰化/原子化温度自动优化功能 | 20段线性与非线性程序升温，灰化/原子化温度自动优化功能 | 20段线性与非线性程序升温，灰化/原子化温度自动优化功能 | 20段线性与非线性程序升温，灰化/原子化温度自动优化功能
5.08 | 安全措施 | — | 具有冷却水过热报警及自动保护功能 | 具有冷却水过热报警及自动保护功能 | 具有载气与保护气压力过低、冷却水不足、原子化过热报警及保护功能 | 具有冷却水流量不足，保护气压力不足时的报警及自动断电保护功能，炉体过热及过流保护功能。 | 具有冷却水流量不足，保护气压力不足时的报警及自动断电保护功能，炉体过热及过流保护功能。 | 具有冷却水流量不足，保护气压力不足时的报警及自动断电保护功能，炉体过热及过流保护功能。 | 具有冷却水流量不足，保护气压力不足时的报警及自动断电保护功能，炉体过热及过流保护功能。
6 | 数据处理
6.01 | 测量方式 | 空气－乙炔火焰方式 | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法， | 空气-乙炔火焰法、石墨炉峰高法，石墨炉峰面积法，
6.02 | 分析方法 | 标准曲线法、标准添加法 | 标准曲线法、标准添加法 | 标准曲线法、标准添加法 | 标准曲线法、标准添加法、内插法等。 | 改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 | 改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 | 改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 | 改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度
6.03 | 重复测量次数 | 1-30次，自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 1-30次，自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 1-30次，自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 1-30次，自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值 | 最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值 | 最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值 | 最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值
6.04 | 通讯接口 | — | * | * | * | * | * | * | *
6.05 | 报表打印(结果输出) | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | 石墨炉自动进样器
7.01 | 样品盘容量 | — | — | — | 最大样品杯60个，试剂杯 6个 | 样品杯60个，试剂杯 6个 | 样品杯60个，试剂杯 6个 | 样品杯100个，试剂杯 6个 | 样品杯70个，试剂杯 6个
7.02 | 标准杯容积 | — | — | — | 样品杯2 ml 试剂杯 20ml | 样品杯2 ml 试剂杯 20ml | 样品杯2 ml 试剂杯 20ml | 样品杯2 ml 试剂杯 20ml | 样品杯2 ml 试剂杯 20ml
7.03 | 最小进样体积 | — | — | — | 1μL | 1μl， | 1μl， | 1μl， | 1μl，
7.04 | 重复进样次数 | — | — | — | 1～99次 | 1～99次 | 1～99次 | 1～99次 | 1～99次
8 | 氢化物发生器
8.01 | 灵敏度 | — | — | — | Hg≥0.06Abs;As≥0.15Abs；Pb≥0.15Abs | Hg≥0.06Abs;As≥0.15Abs；Pb≥0.15Abs | Hg≥0.06Abs;As≥0.15Abs；Pb≥0.15Abs | Hg≥0.06Abs;As≥0.15Abs；Pb≥0.15Abs | 砷As<0.15ng/mL/1%A
8.02 | 检出限 | — | — | — | Hg≤0.05µg/L;As≤0.2µg/L；Pb≤0.2µg/L | Hg≤0.05µg/L;As≤0.2µg/L；Pb≤0.2µg/L | Hg≤0.05µg/L;As≤0.2µg/L；Pb≤0.2µg/L | Hg≤0.05µg/L;As≤0.2µg/L；Pb≤0.2µg/L | 可满足试样中低达0.01－0.1ppm的测定要求
8.03 | 特征浓度 | — | — | — | Hg≤µg/L;As≤0.15µg/L；Pb≤0.15µg/L | Hg≤µg/L;As≤0.15µg/L；Pb≤0.15µg/L | Hg≤µg/L;As≤0.15µg/L；Pb≤0.15µg/L | Hg≤µg/L;As≤0.15µg/L；Pb≤0.15µg/L | —
9 | 标准配置
9.01 | 无油空压机 | * | * | * | * | * | * | * | *
9.02 | 附件包 | * | * | * | * | * | * | * | *
9.03 | 全反控工作站操作软件 | * | * | * | * | * | * | * | *
9.04 | 铜灯 | * | * | * | * | * | * | * | *
9.05 | 仪器使用说明书 | * | * | * | * | * | * | * | *
9.06 | 仪器检测合格证 | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | 应用扩展附件（选配）
10.01 | 循环冷水机 | — | * | * | * | * | * | * | *
10.02 | 品牌计算机及打印机 | * | * | * | * | * | * | * | *
10.03 | 配套减压阀 | * | * | * | * | * | * | * | *
10.04 | 乙炔气钢瓶 | * | * | * | * | * | * | * | *
10.05 | 氮气或氩气钢瓶 | — | * | * | * | * | * | * | *